## 1. Պացիենտի մոնիտոր
Առաջարկվող սարքավորման տեխնիկական բնութագրերը | Технические характеристики предлагаемого оборудования
Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը արտերյալ արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): | Монитор пациента рисует кардиограммы, измеряет артериальное давление (неинвазивный тип), значения дыхания, температуры, насыщение кислородом в артериальной крови (SpO2) и частоту пульса (ЧСС).
Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ` օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ` արտացոլվում է էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով: | Используется для мониторинга пациентов при транспортировке с использованием батарей, а измеренная информация о состоянии пациента отображается в виде волны вместе с числовыми значениями.
Դիսփլեյ/էկրան | Экран монитора
Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ էկրան, էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 12”, ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր: | Дисплей: цветной TFT дисплей, диагональ экрана Кривые и измеренные значения: минимум 12”, 7 кривых, а также поля отображения для яркости.
Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ | Скорость развертки: отрегулирована до 6,25, 12,5, 25 мм / с
Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 1024x768 | Пиксели дисплея: не менее чем 1024x768
Մոնիտորի ինտերֆեյսը | Интерфейсы монитора
Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով | Работа от батареи: через встроенную батарею
Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ՝ ոչ պակաս քան 3 ժամ | Время работы аккумулятора: не менее чем 3 часа
Սնուցումը`220 Վոլտ, 50/60Հց | Питание: 220В, 50/60Гц
Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար | Буфер: для значений тренда
Համակարգի ընդլայնում | Расширение системы
Ծրագրակազմի թարմացումները ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում | Обновление программного обеспечения через интерфейсы: расширение диапазона параметров производительности
Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, PULSE տոկոսադրույքներ, DUAL-TEMP S-T, հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն | Параметры мониторинга включают в себя: ЭКГ, RESP, НИАД, SPO2, ЧАСТОТУ ИМПУЛЬСА, DUAL-TEMP S-T, синхронизированное обнаружение и анализ сегмента
Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ | Графические и табличные тренды всех параметров
NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 480 ժամ) | NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, хранение данных (не менее чем 480 часов)
Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն | Возможность подключения к центральной станции мониторинга
Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) | Внутренний матричный рекордер высокой четкости с высокой четкостью и может выводить сигналы и символы (опция)
ECG | ECG
Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ | Вход: кабель ЭКГ, стандартный разъем кабеля AAMI
Կալիբրացման ազդանշան ՝ 1 մՎտ | Калибровочный сигнал: 1 мВ
Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը `ոչ պակաս քան 15-ից 300 բ/ րոպե | ЧСС: Диапазон измерения: не менее чем от 15 до 300 ударов в минуту
Ազդանշանային ռեժիմ ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան | Режим тревоги: звуковая и визуальная сигнализация
NIBP | NIBP
Մեթոդը `օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը Manual, Auto, STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն | Метод: осциллометрический, режим Manual, Auto, STAT, разрешение: 1 мм рт.
Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով `առնվազն 1-60 րոպե: | Интервал измерения в режиме AUTO: не менее чем 1-60 мин.
Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով ՝ 5 րոպե | Период измерения в режиме STAT: 5 минут
Սրտի հաճախության միջակայքը` առնվազն 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում | Диапазон частоты пульса: не менее чем 40-220 ударов в минуту
Ահազանգի տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN | Тип тревоги: SYS, DIA, MEAN
Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем )
Adult ռեժիմ | Adult Режим
SYS: 40-270 mmHg | SYS: 40-270 mmHg
DIA: 10-210 mmHg | DIA: 10-210 mmHg
MEAN: 20-230 mmHg | MEAN: 20-230 mmHg
Pediatric ռեժիմ | Pediatric Режим
SYS: 40- 200 mmHg | SYS: 40- 200 mmHg
DIA: 10-150 mmHg | DIA: 10-150 mmHg
MEAN: 20-160 mmHg | MEAN: 20-160 mmHg
Neonatal ռեժիմ | Neonatal Режим
SYS: 40 -130 mmHg | SYS: 40 -130 mmHg
DIA: 10 -100 mmHg | DIA: 10 -100 mmHg
MEAN: 20-110 mmHg | MEAN: 20-110 mmHg
Ճնշման թողունակությունը՝ 1mmHg | Разрешения давление: 1mmHg
Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg | Точность Давление Максимальная средняя ошибка: ± 5 mmHg
Առավելագույն ստանդարտ շեղումը `± 8 mmHg | Максимальное стандартное отклонение: ± 8 mmHg
Պաշտպանություն գերճնշումից | Защита от избыточного давления:
Adult ռեժիմ: 267±3 mmHg | Adult Режим: 267±3 mmHg
Pediatric ռեժիմ: 237±3 mmHg | Pediatric Режим: 237±3 mmHg
Neonatal ռեժիմ: 147±3 mmHg | Neonatal Режим: 147±3 mmHg
SpO2 | SpO2
Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем )
Չափման միջակայք `40-100% | Диапазон измерения: 40-100%
Ահազանգի միջակայք ՝ 40-100% | Диапазон тревоги: 40-100%
Թողունակությունը՝ 1 % | Разрешение: 1%
Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% | Точность: 70% -100% ± 2%
Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 20-250 բաբախ/րոպե | Диапазон измерения и сигнализации։ 20-250 ударов в минуту
Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն ՝ ± 2 բաբախ/րոպե | Разрешение: 1 ударов в минуту, точность: ± 2 ударов в минуту
Շնչառություն (Respiration) | Дыхание (Respiration)
Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем )
Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև | Метод: импеданс между R-F (RA-LL)
Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄΩ | Дифференциальный входной импеданс:> 2,5 МОм
Չափման և ազդանշանային միջակայք | Диапазон измерения и сигнализации
Adult: 0-120 rpm | Adult: 0-120 rpm
Neo/Ped: 0 -150 rpm | Neo/Ped: 0 -150 rpm
Թողունակություն 1 rpm | Разрешение: 1%
Ճշգրտությունը՝ ±2 rpm | Точность: ±2 rpm
Ապնօե ահազանգ ` 10-40 S | Тревога апноэ: 10-40 с
Ջերմաստիճան | Температура
Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) | Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем )
2 կանալ | Канал: 2
Չափման և ազդանշանային միջակայք ՝ 30-40°C, թողունակություն՝ 0.1°C | Диапазон измерения и сигнализации։ 30-40°C, Разрешение: 0.1°C
Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C | Точность: ±0.1°C
Ակտուալացման ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ | Интервал актуализации: около 1 сек.
Աքսեսուարներ | Аксесуары:
Մեկանգամյա էլեկտրոդի էլեկտրոդի մալուխ (3 լարանի) | Электродный кабель для одноразового электрода (3 провода)
NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար | Манжета НИАД для взрослых
NIBP ճարմանդներ երեխաների համար | Манжета NIBP для детей
Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար | Шланг для манжеты НИАД
Էլեկտրական լար | Шнур питания
Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) | Одноразовый электрод (5 шт.)
SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման | Датчик SpO2 многоразовый
Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Гарантия не менее чем 12 месяцев
Ստանդարտներ. | Стандарты
ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент

## 2. CPAP սարք
Տեխնիկական բնութագիր | Техническая спецификация
CPAP սարք | Устройство CPAP
Ռեժիմներ ՝ ոչ պակաս, քան CPAP, S / T | Режимы: не менее чем CPAP, S/T
Դիսփլեյի առկայություն | Наличие дисплея
Գործառույթներն ու առանձնահատկությունները. | Функции и особенности:
Ճնշումը. ոչ պակաս քան 4-ից 20սմ H2O միջակայքում | Давление: не менее чем в диапазоне от 4 до 20cm H2O
Բելեքս (1-3 մակարդակ). Ոչ պակաս, քան 2-ից 4 սմH2O տիրույթում | Белекс (1-3 уровень): не менее чем в диапазоне от 2 до 4 cmH2O
IPAP` ոչ պակաս, քան 4-ից 20 սմ H2O տիրույթում | IPAP: не менее чем в диапазоне от 4 до 20cmH2O
EPAP` ոչ պակաս, քան 4-ից 20 սմ H2O տիրույթում | EPAP: не менее чем в диапазоне от 4 до 20cm H2O
Շնչառության հաճախությունը ` ոչ պակաս, քան 4-ից մինչև 40BPM | Частота дыхания: не менее чем в диапазоне от 4 до 40BPM
Ներշնչման ժամանակը `ոչ պակաս, քան 0,5-ից 3,0 վրկ | Время вдоха: не менее чем в диапазоне от 0,5 до 3.0s
Ներշնչման զգայունություն. ոչ պակաս քան 1-6 մակարդակից | Чувствительность вдоха: не менее чем 1-6 уровня
Արտաշնչման զգայունություն. ոչ պակաս քան 1-6 մակարդակից | Чувствительность выдоха: не менее чем 1-6 уровня
Արտահոսքի ավտոմատ փոխհատուցում. առկայություն | Автоматическая компенсация утечки: наличие
Ավտոմատ միացում / անջատում. առկայություն | Автоматическое включение / выключение: наличие
Հաստատուն ջերմաստիճանի խոնավացման կայուն համակարգ. առկայություն | Система увлажнения с регулируемой постоянной температурой: наличие
Փոխարինելի ջրային պալատ. Առկայություն | Сменная Водяная Камера: наличие
Ձայնի մակարդակը՝ ոչ ավելի քան 35dBA- ից | Уровень звука: не более чем 35dBA
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց | Питание: 220Vac, 50/60Hz
Աքսեսուարներ | Аксесуары:
Դեմքի ամբողջական CPAP դիմակ (մեծահասակի և երեխայի) ամրակապերով, շնչառական խողովակ (մեծահասակի և երեխայի), ֆիլտր և ճանապարհորդական պայուսակ | Полнолицевая маска CPAP (взрослый և ребенок) с ремешками, дыхательная трубка (взрослый և ребенок), фильтр и дорожная сумка
Ստանդարտներ. | Стандарты
ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент

## 3. Ուլտրամանուշ. լամպ
Տեխնիկական բնութագիր | Техническая спецификация
Օդի ռեցիրկուլյատոր | Рециркулятор воздуха
Դիսպլեյի առկայություն | Наличие дисплея
Արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 100մ3/ժամ | Производительность, : не менее чем 100 м3/ч
Մանր՝աբանական ՝ֆեկտիվություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 % | Бактерицидная эффективность, не менее чем 99.9 %
Ոչ պակաս քան 2 ներկառուցված լամպերի առկայություն | Наличие не менее чем 2 встроенных ламп
Մանրէազերծ լամպերի ընդհանուր գումարային ուլտրամանուսակագույն ճառագայթումը ոչ պակաս քան 24 Վտ | Суммарная мощность ультрафиолетового излучения бактерицидных ламп, не менее чем 24 Вт
Ուլտրամանուշակագույն լամպերի կյանքի տևողությունը՝ ոչ պակաս քան 9000ժամ | Срок службы ультрафиолетовых ламп, час не менее чем 9000
Ձայնային հզորության ճշգրտված ձայնային աղմուկը՝ ոչ ավել քան 40 դԲ | Корректированный уровень звуковой мощности, не более чем 40 дБА
Սնուցումը 220Վ /50 Հզ | Питание 220В/50Гц
Լրակազմ և պարագաներ | Комплектация и акссесуары
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ երկու լրացուցիչ լամպ և այլն) | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например: две запасные лампы и т.д.)
Որակի վկայականներ | Сертификаты качества
ISO13485 կամ համարժեք | ИСО 13485 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент

## 4. Թթվածնային կայան
Տեխնիկական բնութագիր | Техническая спецификация
Բժշկական թթվածին արտադրող կայան | Медицинский генератор кислорода
Թթվածնային գեներատորները շրջակա միջավայրի օդում առկա թթվածինը տարանջատում են մյուս գազերից `կիրառելով Pressure Swing Adsorption (PSA) տեխնոլոգիա: | Генераторы кислорода извлекают доступный кислород из окружающей среды воздух из других газов путем применения адсорбции при перепаде давления (PSA) технология.
Պետք է արտադրի ոչ պակաս քան 93% ± 3%, ոչ պակաս քան 30 մ3 / ժամ կամ 500 լ / րոպե ոչ պակաս քան 4 բարով | Должен производить не менее чем 93% ± 3%, не менее чем 500 л / мин или 30 м3 / ч при не менее чем 4 бара
Թթվածնի ճնշում. | Давление кислорода:
Աշխատանքային ճնշում. ոչ պակաս քան 4-5 բարից | Рабочее давление: не менее чем 4-5 бар
Գործող ջերմաստիճանի միջակայքը` 5-ից 50 ° C | Диопазон рабочой температуры: от 5 до 50 °C
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի միջակայքը` մինչև 45 °C | Диопазон температуры окружающего воздуха: до 45 ° C
Կոնդենսացման ջերմաստիճանը (մթնոլորտային) ՝ <-60 ° C | Температура конденсации (атмосферное): < -60 °C
Տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 1 մ 3 | Вместимость: не менее чем 1 м3
Մաքուրություն`ոչ պակաս, քան 93% ± 3% | Чистота: не менее чем 93% ± 3%
Սարքավորումներ | Оборудование:
Արտաքին հոսքի օդային ֆիլտրերի հավաքածու | Комплект внешних воздушных фильтров подачи
Անոթները ածխածնային պողպատից | Адсорбированный сосуд из углеродистой стали
Երկարակյաց պնևմատիկ փականներ | Пневматические клапаны с длительным сроком службы
Ներքին խողովակաշարեր և կցամասեր | Внутренние трубопроводы и фитинги
Արտանետումների խլացուցիչներ | Выхлопные глушители
Օդի և թթվածնի ճնշման վերահսկում | Регулирование давления воздуха и кислорода
Կառավարման համակարգ | Система контроля
Վեբ հսկողություն | Веб-контроль
Ճնշման ցուցիչ պարապուրդի ավտոմատ ռեժիմի համար | Датчик давления для автоматического режима холостого хода
Թթվածնի անալիզատոր | Анализатор кислорода
Հոսքի հաշվիչ | Расходомер потока
Արտադրանքի օդի / ջերմաստիճանի փոխարկիչներ | Преобразователи подачи воздуха / температуры продукта
Սենսորային էկրան կամ օպերատորի կիսագրաֆիկական միջերես | Сенсорный экран или полуграфический интерфейс оператора
Ստերիլ զտիչներ | Стерильные фильтры
Թթվածնի ելքային հոսքի վերահսկում | Контроль расхода кислорода на выходе
Թթվածնի ելքային ճնշման կարգավորիչի առկայություն | Наличие регулятора давления кислорода на выходе
Թթվածնային ռամպայի առկայությում ոչ պակաս քան 10 բալոնի համար | Кислородная рампа для не менее чем 10 баллонов
Առնվազն 60 սմ երկարությամբ բարձր ճնշմամբ թթվածնային ճկուն խողովակների առկայություն (առնվազն 200 բար) թթվածնային ռամպայի բոլոր 10 ելքերի վրա, թթվածնային ճկուն խողովակների վերջույթը թթվածնային բալոնին միանալու համար 3/4" ներքին պարույր: | Наличие кислородных шлангов высокого давления длиной не менее 60 см (не менее 200 бар) на всех 10 выходах кислородной рампы, конец кислородных шлангов для соединения с внутренней спиралью кислородного баллона 3/4 дюйма.
Էլեկտրոսնուցում`380-400V, 3 ֆազ, 50/60 Հց | Электропитание: 380-400В, 3 фазы, 50/60 Гц.
Լրակազմ և պարագաներ | Комплектация и акссесуары
Բոլոր անհրաժեշտ կցամասերի առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Наличие всей необходимой фурнитуры для установки необходимой системы
Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ | Монтажные и испытательные работы
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից | Обучение персонала на месте специалистом
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Товар должен быть новым, неиспользованным
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս | Гарантия не менее чем 12 месяцев
Որակի վկայականներ | Сертификаты качества
ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք | ИСО 13485 или ИСО 9001 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент

## 5. Ռենտգեն սարք
Տեխնիկական բնութագիր | Технические характеристики
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԵՎ ՖԼՈՐՈՐՈՍԿՈՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ЦИФРОВОГО РАДИОГРАФИИ И ФЛОРОСКОПА
Համակարգը կօգտագործի շուկայում առկա բոլոր նորագույն տեխնոլոգիաները: Այն պետք է ներկայացնի բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը` համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի: Համակարգը պետք է ներկայացնի լիարժեք մատչելիություն բոլոր հիվանդների համար, իսկ ընդհանուր չափերը պետք է լինեն շատ սահմանափակ: Պահանջվում է մանկական հիվանդների յուրահատուկ ուշադրություն: Լրիվ հեռանկարային օժանդակություն, ստամոքս-աղիքային տրակտի տեսագրում, օրթոպեդիկ լուսանկարներ, մանկաբուժական լուսանկարներ, կրծքավանդակի, գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ ստուգումներ: | Система будет использовать все новейшие технологии на рынке. Он должен выполнять все диагностические процедуры в соответствии с различными анатомическими частями тела. Система должна обеспечивать полный доступ ко всем пациентам, а общий размер должен быть очень ограниченным. Особое внимание требуется для педиатрических пациентов. Полная проспективная поддержка, визуализация желудочно-кишечного тракта, ортопедические фотографии, педиатрические фотографии, грудная клетка, гинекологические фотографии (HSG) и многое другое
Դինամիկ հարթ պանելային դետեկտոր | Динамический плоскопанельный детектор
Նյութը ՝ CsI (ցեզիում յոդիդ) | Материал: CsI (йодид цезия)
Սահմանային թողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 3.4 lp/mm | Ширина полосы пропускания: не менее чем 3,4 lp/mm
Արդյունավետ տարածք՝ ոչ պակաս, քան 43 (V) × 43 (H) սմ, 17″ × 17" դույմ | Эффективная площадь: не менее чем 43 (В) × 43 (В) см, 17 дюймов × 17 дюймов
Պիքսելների մատրիցա` ոչ պակաս, քան 2800 (H) x 2800 (V) | Пиксельная матрица не менее чем 2800 (H) x 2800 (V)
Պիքսելային ճեղք` ոչ ավել քան 148 մկմ | Пиксельная трещина - не более 148 мкм
RF դետեկտորի կոնֆիգուրացիա (ռադիո-ֆլյուրո) | Конфигурация RF детектора (радио-фторо)
Իրական ժամանակում նկարների ցուցադրում և ձայնագրում. Շարունակական ֆլուորոսկոպիա, իմպուլսային ֆլուորոսկոպիա, ֆլուորոգրաֆիա, DICOM ծառայություն | Отображение и запись изображений в реальном времени. Текущая рентгеноскопия, импульсная рентгеноскопия, флюорография, сервис DICOM
RF դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ թույլ է տալիս գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը, մշակել և պատկերել պատկերները `կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: | RF детектор в сочетании с системой получения изображений позволяет записывать параметры получения, обрабатывать и отображать изображения в зависимости от выбранной анатомической части и размера пациента.
Պատկերային համակարգը թույլ է տալիս պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա: Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով | Система изображений позволяет сохранять изображения в архиве системы архивирования и отображать полученные изображения на мониторе высокого разрешения. Кроме того, система позволяет отправлять изображения на диагностическую рабочую станцию ​​(или в общий архив) через DICOM.
Ցանցային համակարգի առկայություն | Наличие сетевой системы
Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. | Высокочастотный высоковольтный рентгеновский генератор.
Հզորությունը ոչ պակաս քան 65ԿՎ | Мощность не менее чем 65 кВ
Խողովակի լարումը`առնվազն 40kV-150kV միջակայքում, քայլ 1 կՎ | Напряжение трубки в диапазоне не менее чем 40 кВ, 150 кВ, шаг 1 кВ
Խողովակի հոսանքը` առնվազն 10 մԱ-630 մԱ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Ток трубки в диапазоне не менее чем 10 мА-630 мА, ступенчатая регулировка
mAs`առնվազն 0.5 mAs-600 mAs միջակայքում | mAs в диапазоне от 0.5 mAs до 600 mAs
Ժամանակը` առնվազն 1.0 մվ-250մվ միջակայքում, քայլի ճշգրտում | Время: минимум в диапазоне 1,0-250 мВ, ступенчатая регулировка
Պատկերավորման ժամանակը՝ առնվազն 1.0մվ-5վ միջակայքում | Время съемки в диапазоне не менее чем 1,0 мВ-5В
Ֆլյուրոսկոպիայի լարումը`առնվազն 50 կՎ-110 կՎ միջակայքում, շարունակական կարգավորում | Флюороскопическое напряжение в диапазоне не менее чем 50 кВ-110 кВ, непрерывная регулировка
Ֆլուորոսկոպիայի հոսանքը`առնվազն 0,5 մԱ-4 մԱ միջակայքում շարունակական ֆլուորոսկոպիա, առնվազն 10 մԱ-20 մԱ միջակայքում պուլսային ֆտորոսկոպիա | Ток флюороскопии: непрерывная флюороскопия в диапазоне не менее чем 0,5 мА-4 мА, импульсная флюороскопия в диапазоне не менее чем 10 мА-20 мА
Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ | Рентгеновская трубка
Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը` ոչ ավել քան փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս` 0.6 / 1.2 մմ | Размер поля фокусировки рентгеновской трубки: не более, чем маленький фокус / большой фокус: 0,6 / 1,2 мм
Մուտքային հզորություն՝ ոչ պակաս քան մեծ ֆոկուս՝ 70kW / փոքր ֆոկուս՝ 20kW | Входная мощность: не менее чем большой фокус: 70 кВт / маленький фокус: 20 кВт
Անոդի ջերմատվություն՝ ոչ պակաս քան 300kHU | Теплотворная способность анода: не менее чем 300 kHU
Անոդի պտույտի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 9000 պտ/րոպ | Скорость вращения анода не менее чем 9000 об / мин.
Փոքր ֆոկուսի (0.6) համար: ոչ պակաս քան առավելագույնը 3000rpm | Для малого (0,6) фокуса: не менее чем макс. 3000rpm
Մեծ ֆոկուսի (1․2) համար: ոչ պակաս քան առավելագույնը 10000rpm | Для большой (1.2) фокусировки: не менее макс. 10000rpm
CE Mark 93/42/EEC և CE Mark 2007/47/CEE կամ համարժեք IEC | CE Mark 93/42/EEC и CE Mark 2007/47/CEE или эквивалентt IEC
Միկրոհամակարգչային կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան | Дистанционное диагностическое столь микрокомпьютерным управлением
Սեղանի շարժման պտույտի միջակայքը առնվազն -90° մինչ +90° միջակայքում | Диапазон движения стола вращения не менее чем -90 ° до +90:
Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը` ոչ պակաս քան 35 ± 5 սմ | Смещение поверхности стола в поперечном направлении не менее чем 35 ± 5 см.
Սեղանի մակերեսի երկայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը` ոչ պակաս քան ± 80 սմ | Смещение поверхности стола в продольном направлении не менее чем ±80 см.
Սեղանի մակերեսի չափսերը՝ 240 х 80 սմ ± 10% | Размеры поверхности стола: 240 х 80 см ± 10%
Միաժամանակյա շարժումներ. Հիվանդի սեղանի սյուն և թեքում | Одновременные движения. Стол пациента и изгиб
Քաշի տարողությունը ոչ պակաս, քան 230 կգ | Грузоподъемность не менее чем 230 кг
Կանգնակ | Стенд:
Ճառագայթիչից սեղան հեռավորությունը կարգավորվող՝ SID առնվազն 115-150 սմ միջակայքում | Расстояние между источником и изображением (SID): как минимум в диапазоне 115-150 см
Թեքման պրոեկցիան ոչ պակաս քան ± 40° | Проекция наклона не менее чем ± 40 °
Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը ոչ պակաս քան 180° | Поворот рентгеновской трубки не менее чем 180 °
Գծային տոմոգրաֆիա | Линейная томография
Բարձրորակ գծային տոմոգրաֆիա, թվային հսկողությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն և հստակություն: | Выполнение высококачественную линейную томографию, цифровое управление обеспечивает высокую точность и четкость.
Սկանավորման անկյունները` ոչ պակաս, քան 5 °, 8 °, 20 °, 30 °, 40 ° | углы сканирования: не менее чем 5 °, 8 °, 20 °, 30 °, 40 °
Երկու անկյունների արագություն | скорость двух углов
Գծային տոմոգրաֆից ռադիոգրաֆիա անցնելու հնարավորություն նույն կասետայով | возможность перехода с линейной томографии на рентгенографию на той же кассете
Շերտի բարձրությունը ոչ պակաս, քան 0-ից 330 մմ ` միլիմետր կարգավորմամբ | высота слоя не менее чем от 0 до 330 мм с миллиметровым регулированием
Տեղադրման ընթացքում նախապես նախանշված շերտի բարձրության ավտոմատ աճը ոչ պակաս, քան 1-ից 10 մմ-ով | автоматическое увеличение высоты слоя не менее чем от 1 до 10 мм, предварительно установленное во время монтажа
Կոլիմատոր | Коллиматор:
Ռենտգենյան ճառագայթի կոլիմատոր՝ լույսի միացման սարքով, ավտոմատ անջատմամբ: | Рентгеновский коллиматор с устройством переключения света, автоматическое отключение.
Կոլիմատորը կարող է լինել ուղղանկյուն դաշտի տիպի կամ ուղղանկյուն ‐ իրիսի դաշտի տիպի | Коллиматор может быть типа прямоугольного поля или типа поля прямоугольник-ирис
Աշխատանքային կայան | Рабочая станция:
Պրոցեսորը պետք է հիմնված լինի առնվազն 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունենա նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ կամ ավելի, ոչ պակաս, քան 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, վիդեոքարտ | Процессор должен быть основан на быстродействующем процессоре не менее чем 32 бит, он также должен иметь диск для хранения изображений SSD объемом 1 ТБ или более, не менее чем 8 ГБ ОЗУ, DVD / RW, сетевую карту, видеокарту
DICOM Store– Պատկերներն ուղարկել աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին | DICOM Store - Отправка изображений на: / или в систему архивации рабочей станции
DICOM աշխատանքային ցուցակի կառավարում - RIS կապ | Управление списком заданий DICOM - RIS-соединение
DICOM Մեդիա փոխանակում (CD / DVD) - արխիվացում CD / DVD ‐ ROM- ի վրա | DICOM Media обмен (CD / DVD) - Архивирование на CD / DVD-ROM.
Dicom արտահանում | Dicom экспорт
Աշխատանքային կայանը պետք է կարողանա կազմաձևել բազմակի ձևաչափի պատկերներ DICOM տպիչների համար | Рабочая станция должна иметь возможность составлять изображения разных размеров для принтеров DICOM
STITCHING օպցիայի ավելացնելու հնարավորություն հետագայում | Возможность добавить опцию STITCHING позже
Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի գերտաքացման և ֆիլամենտ սխալի ծրագրային ինքնաստուգում | Самопроверка программного обеспечения перегрева рентгеновской трубки и погрешности ошибка накаливания
Բոլոր անատոմիական ծրագրերի առկայություն | Наличие всех анатомических программ
Ոչ պակաս քան 1 մեգապիքսել 19" բժշկական մոնիտոր, թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280 x1024 պիքսել | 19-дюймовый медицинский монитор с разрешением не менее чем 1 мегапикселя, пропускная способность не менее чем 1280 x 1024 пикселей
Էլեկտրոսնուցում | Источник питания
Լարումը 3 ֆազ, 380 Վ ± 10% | Напряжение 3 фазы, 380 В ± 10%
Հաճախականությունը` 50Հց±1Հց | Частота: 50 Гц ± 1 Гц
Կոմպրեսիոն սարք | Компрессионное устройство
Կոմպրեսիոն սարքի առկայություն | Наличие компрессионного устройства
Մեկ կոն ավտոմատ ներս/դուրս կայանումով: | Один конус автоматически входит / выходит.
Կոմպրեսորային ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 150Ն | Давление компрессора - не менее чем 150 Н.
Աքսեսուարներ | Аксесуары:
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | В комплект входят все необходимые аксессуары и аксессуары, необходимые для полноценной работы
Այլ պայմաններ | Прочие условия:
Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար | не менее чем 24 месяцев гарантии на всю систему, включая рентгеновскую трубку
Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար | Наличие кабелей, необходимых для установки системы
Տեղադրման աշխատանքների կատարում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | Выполнение монтажных работ сертифицированным специалисто
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից | Обучение персонала сертифицированным специалистом на месте
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Товар должен быть новым, неиспользованным
Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում | Товар должен быть изготовлен не позднее 12 месяцев с даты поставки
Որակի վկայականներ (առկայություն) | Сертификаты качества (в наличии)
ISO13485 կամ համարժեք | ISO13485 или эквивалент
ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 9001 или эквивалент
ISO 14001 կամ համարժեք | ISO 14001 или эквивалент
CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) | Источник Бесперебойного Питания (ИБП)
Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) ոչ պակաս քան 100կՎԱ / 90կՎտ | Источник Бесперебойного Питания (ИБП) 100кВА/90кВт
ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար: | ИБП предназначен для обеспечивания бесперебойного питания медицинского аппарата/аппаратов.
Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ մարտկոցների համար և նույն արտադրողից է ինչ ԱՍԱ-ն | Ящик аккумуляторов сделан специально для аккумуляторов и от того же производителя что и ИБП.
Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA տեխնոլոգիայով սպասարկվող, ոչ պակաս քան 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ | Аккумуляторы должны быть необслуживаемы технологией VRLA, с не менее чем 10 лет жизнью.
Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40հատ, ամեն մեկը ոչ պակաս քան 65ԱԺ | Количество аккумуляторов не менее чем 40 шт, по 65АЧ
Հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 90կՎտ։ | Мощность не менее чем 100кВА, активная мощность не менее чем 90кВт
Մուտք | Вход
Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Номинальное напряжение 380/400/415В, трехфазный + нейтрал + заземление
Լարման տատանում տիրույթը՝ 315-ից մինչև 470 Վ (ամբողջ բեռի դեպքում) ; 215-ից մինչև 470Վ (50% բեռնվածության դեպքում) | Диапазон колебания напряжения от 315 до 470 В (при полной нагрузке) ; от 215 до 470В (при 50% нагузки)
Հաճախականության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 45-ից 65 Հց տիրույթում | Диапазон частоты՝ от 45 до 65 Гц
Փոխակերպիչի տեսակը` IGBT | Вид преобразователя - IGBT
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 3% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում) | Общее гармоническое искажение не более чем 3% (при 100% нелинейной нагрузки)
Մուքային հզորության գործակիցը՝ ոչ պակաս քան 0.9 | Коеффицент входной мощности не менее чем 0.9
Գեներատորին(չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն | Возможность соединения с генератором (небалансированная нагрузка)
ԵԼՔ | ВЫХОД
Նոմինալ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 100 կՎԱ | Номинальная мощность не менее чем 100 кВА
Ակտիվ հզորություն՝ ոչ պակաս քան 90կՎտ | Активная мощность не менее чем 90кВт
Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում | Напряжение 380В, 400В и 415В, трехфазный + нейтрал + заземление
Լարման կարգավորումը՝ ոչ ավել քան ±1% | Настройка напряжения не более чем ±1%
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ ոչ ավել քան 2% (գծային բեռի դեպքում), ոչ ավել քան 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում) | Общее гармоническое искажение не более чем 2% (при линейной нагрузке), не более 5% (при нелинейной нагрузке)
Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 95% | Эффективность в онлайн режиме не менее чем 95%
Ինվերտերի տեսակը` IGBT | Вид инвертра - IGBT
Գերբեռնվածություն՝ 100% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 7 րոպե | Перегрузка: при нагрузке 100% не менее чем 7 минут.
Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50±0,1 Հց | Стабильность частоты во время питания с аккумулятора: 50 ±0,1 Гц
Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց | Номинальная частота 50 Гц
Այլ տվյալներ | Другие данные
ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից։ | ИБП должен уметь работать от постоянного тока аккумуляторов с диапазоном 192В-240В (регулируемый).
Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 10Ա | Максимальный ток заряда аккумуляторов не менее чем 10 А.
Առաջրկվող անխափան սնուցման սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միաժամանակ զուգահեր միանալու (ոչ պակաս քան 4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: | Предлагаемый источник бесперебойного питания должен иметь возможность паралельно подключаться одновременно с другими (не менее 4 шт.) схожими ИБП.
Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսքագծի առկայություն | Наличие статического и ручного байпасов.
LCD վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: | LCD дисплей позволяет непосредственно контролировать и управлять состояние системы и производительность.
Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն | Возможность записи истории событий.
Մարտկոցների խելացի կառավարման համակարգ | Умная система управления аккумуляторов.
ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-ից 40°C | Рабочая температура ИБП в диапазоне от 0 до 40°C
ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը (ոչ ավել քան ներկայացված է)` W 450±50մմ, D 850±50մմ, H1200±200մմ | Внешние размеры (не более чем указаны) ИБП W 450±50мм, D 850±50мм, H1200±200мм
ԱՍԱ-ն պետք է համապատասխանի առնվազն հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ИБП должен соответсвовать следующим минимальным стандартам: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Товар должен быть новым, неиспользованным
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս | Гарантия: не менее 24 месяцев.
Տեղադրում, կարգաբերում և ուսուցում | Установка, настройка, обучение
Լրակազմ և պարագաներ | Комплектация и акссесуары
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
Որակի վկայականներ | Сертификаты качества (наличие)
ISO 9001 կամ համարժեք | ИСО 9001 или эквивалент
CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark или FDA или эквивалент

## 6. Գործիքների հավաքածու
Տեխնիկական բնութագիր | Техническая спецификация
Լապարասկոպիկ և թորակոսկոպիկ վիրահատական հավաքածու | Лапароскопическая и торокоскопическая хирургическая коллекция
1․Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի միավոր - թվային կապի ինտեգրալային մոդուլ `պատկերի մշակման համակարգով-1 հատ | 1. Блок эндоскопической видеокамеры - интегральный цифровой соединительный модуль с системой обработки изображения-1шт
USB սիլիկոնե ստեղնաշարի առկայություն `ռուսալեզու դասավորությամբ | Наличие USB силиконовая клавиатура с русскоязычной раскладкой
Պիկսելների քանակը ոչ պակաս քան 1920 х 1080 | Разрешение, пикселей не менее чем 1920 х 1080
Պրոգրեսիվ սկանի առկայություն | Наличие прогрессивной сканирование
Ոչ պակաս քան DVI-D, 3G - SDI տեսաելքերի առկայություն | Наличие видео выход не менее чем DVI-D, 3G - SDI
Լրացուցիչ մոդուլների միացում ոչ պակաս քան 3 քանակությամբ | Подключение дополнительных модулей в количестве не менее чем3
Ինտեգրացնող շինային միանալու առկայություն | Наличие подключение к интегрирующей шине
Էնդոսկոպիկ պատկերների միատարր լուսավորության ռեժիմների առկայություն | Наличие режимов гомогенного освещение эндоскопической картинки
Կոնտրաստի ինտելեկտուալ ուժեղացման կարևոր անատոմիական կառուցվածքի առկայություն | Наличие режимов интеллектуального усиления контрастности важных анатомических структур
Էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտորի շարժման ռեժիմների քանակը ոչ պակաս քան 2 | не менее чем 2 режимов сдвига спектра эндоскопического изображения
Երկու պատկերների միևնույն մոնիտորի վրա միաժամանակ ցուցադրման առկայությունը (սովորական + միացված ֆիլտրերով) | Наличие выведение на один монитор одновременно двух изображений (обычное + с включенными фильтрами)
ոչ պակաս քան 4 USB միակցիչ ՝ լուսանկարներ, տեսանյութեր և հիվանդների տվյալներ ձայնագրելու և լրացուցիչ սարքեր (ստեղնաշար, տպիչ և այլն) միացնելու համար | не менее чем4 USB разъем для записи фото, видео и данных пациента и подключения дополнительных устройств (клавиатура, принтер и т.д.)
Ձայնագրման որակի առկայություն ոչ պակաս քան, քան FullHD (1080p) | Наличие качество записи не менее чем Full HD (1080p)
ոչ պակաս քան 32 GB USB կուտակիչ | не менее чем 32 Гб USB накопитель
Ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն | Наличие класса безопасности не менее чем Cardiac Floating Defib (CF)
2․Թվային կապի մոդուլի առկայությունը ճկուն վիդեոէնդոսկոպերի համար-1 հատ | 2. Наличие цифровой соединительный модулья для гибких видеоэндоскопов-1шт
Ինտեգրացնող շինային միանալու առկայություն | Наличие подключение к интегрирующей шине
Ինտեգրված թվային թվային պատկերի մշակման միավորի առկայություն | Наличие встроенного блока цифровой обработки изображения
Էնդոսկոպիկ պատկերի համասեռ լուսավորության ռեժիմի առկայություն | Наличие режима гомогенного освещения эндоскопической картинки
Էնդոսկոպիկ պատկերի կոնտրաստի ուժեղացման ռեժիմի առկայություն | Наличие режима усиления контрастности эндоскопической картинки
Էնդոսկոպիկ պատկերի սպեկտորի շարժման ռեժիմների քանակը ոչ պակաս քան 2 | не менее чем2 режимов сдвига спектра эндоскопического изображения
Ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն | Наличие класса безопасности не менее чем Cardiac Floating Defib (CF)
3․Ադապտոր-մալուխի առկայություն վիդեոէնդոսկոպերի համար PAL / NTSC գունային համակարգերի համար, երկարությունը ոչ պակաս քան 60 սմ-1 հատ | 3. Наличие кабель - адаптера для видеоэндоскопов цветовые системы PAL/NTSC,длина не менее чем 60 см-1 шт
4․FULL HD միաչիպ կամերայի գլխիկի առկայությունը - 1 հատ | 4. Наличие головки камеры одночиповая FULL HD- 1 шт
Պիկսելների քանակը ոչ պակաս քան 1920 х 1080 | Разрешение, пикселей не менее чем 1920 х 1080
Պրոգրեսիվ սկանի առկայություն | Наличие прогрессивной сканирование
Ոչ պակաս քան 16 մմ ֆոկուսային հեռավորություն | Не менее чем 16мм фокусное расстояние
Ոչ պակաս Cardiac Floating Defib (CF) անվտանգության դասի առկայություն | Наличие класса безопасности не менее чемCardiac Floating Defib (CF)
Քաշը ոչ ավել քան 130 գրամ | не более чем 130 г, Вес
Ներծծված, ստերիլիզացվող գազով և պլազմայով | Замачиваемая, стерилизуемая газом и плазмой
5․LED լուսադիոդային տեխնոլոգիայի ախտորոշիչ կամ բուժական նպատակներով էնդոսկոպիայում օգտագործվող հզոր LED սառը լույսի աղբյուրի առկայություն- 1 հատ | 5. Наличие высокомощного светодиодного источника холодного света типа LED светодиодной технологии для применения в эндоскопии в диагностических или терапевтических целях-1 шт
Ստերիլ գոտուց ինտեգրացված կենտրոնացված կառավարման բլոկի առկայություն ստերիլ տարածքից վերահսկողությոան և դրա տվյալների հեռավորինդիկացիայի համար | Наличие встроенного блока централизованного управления из стерильной зоны для возможности управления из стерильной зоны и дистанционной индикации его параметров
Լույսի հզորությունը ոչ պակաս քան 75 Վատտ | Мощность света не менее чем 75 Вт
Ոչ պակաս քան 6400 գունային ջերմաստիճանի առկայություն Քելվինի սանդղակով, Կ | Не менее чем 6400 цветовая температура градусов по шкале Kельвина, K
Անվտանգության գործառույթի առկայություն. միացման դեպքում սարքը կատարում է ինքնավերլուծություն | Наличие функции безопасности: при включении прибор проводит самотестирование
Անսարքության դեպքում ձայնային ազդանշանի միացում և ավտոմատ անցում դեպի անվտանգ ռեժիմ- առկայություն | В случае обнаружения неисправности подача звукового сигнала и автоматический переход в безопасный режим- наличие
Հարկադիր օդափոխության առկայություն | Наличие принудительной вентиляции
Արտանետվող լույսի հոսքի դիոդը ըստ EN/МЭК 60825-1 (հերմետիկ կորպուս) - 2M դաս | Диод, эмитирующий световой поток согласно EN/МЭК 60825-1 (герметичный корпус) -Класс 2М
Ոչ պակաս, քան 10 - 40 աշխատանքային ջերմաստիճան, C աստիճան | не менее чем 10 - 40 рабочая температура, градусов С
Ճառագայթիչի աշխատանքային ժամկետը ոչ պակաս քան 30000 ժամ | Срок годности излучателя не менее чем 30000 часов
Լույսի ինտենսիվության տոկոսային նշման առկայություն | Наличие процентной индикации интенсивности света
Սպասման ռեժիմի և մինչ սպասման ռեժիմի անցնելը մուտքագրված տվյալների հիշողության առկայություն | Наличие режима ожидания и памяти предустановленного значения до выхода в режим ожидания
6․Մոնիտորի առկայություն, ստանդարտ Full HD, պատի ամրացման ադապտերով-1 հատ | 6. Наличие монитора, стандарт Full HD, стенового крепления с адаптером-1 шт
Պատկերի ձևաչափը ոչ պակաս քան, քան 16: 9 | Формат изображения не менее чем 16:9
Դիտման անկյուն, ուղղահայաց / հորիզոնական, ոչ պակաս քան 178/178 աստիճան | Угол просмотра, вертикально/горизонтально, градус не менее чем 178/178
Արձագանքելու ժամանակը ՝ոչ ավելի, քան 14 միլիվայրկյան | Время отклика, мс не более чем 14
Էկրանի պայծառությունը, ոչ պակաս քան 900 կդ/ քմ | Яркость экрана, кд/м.кв не менее чем 900
Պատկերի կոնտրաստը ոչ պակաս քան 1000: 1 | Контраст изображения не менее чем 1000:1
Վիդեոմուտքերի առկայություն ոչ պակաս քան DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite | Наличие видео входы не менее чем DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite
Վիդեոելքերի առկայություն ոչ պակաս քան DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite | Наличие видео входы не менее чем DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite
Սնուցման բլոկի առկայություն | Наличие Блок питания
Քաշը ոչ ավել քան 9 կգ | Масса, кг не более чем 9
7․Սարքերի դարակաշար-1 հատ | 7. Приборная стойка- 1 шт
4 անիվների վրա, արգելակներով | На 4 колесах, с тормозами
Կողպեքով դարակի առկայություն | Наличие Ящика с замком
Կամերայի բռնակի առկայություն | Наличие Держателья камеры
Ոչ պակաս 6 հատ ներկառուցված վարդակ | не менее чем 6 Интегрированные розетки, шт
Պահարանի չափսը ՝ մմ ոչ ավելի, քան 850 x 1700 x 750 | Размер стойки, мм не более чем 850 x 1700 x 750
Դարակների չափսը, մմ ոչ ավել քան 650 x 25 x 550 | Размер полок, мм не более чем 650 x 25 x 550
Առավելագույն բեռը մեկ դարակի վրա, ոչ պակաս քան 60 կգ-ից | Максимальная нагрузка на полку, кг не менее чем 60
Շարժական դարակի վրա առավելագույն բեռը, ոչ պակաս քան 5 կգ | Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, не менее чем 5 кг
Անիվների տրամագիծը ոչ պակաս քան 100մմ | Диаметр колеса, мм не менее чем 100
8․Մոնիտորի բարձրության կարգավորիչի առկայություն - 1հատ | 8. Наличие Держателья монитора, регулируемый по высоте, для стоек- 1 шт
Պտույտը աստիճանով ոչ պակաս քան 360 | Поворот на, градус не менее чем 360
Առավելագույն բեռ, ոչ պակաս քան 18 կգ | Нагрузка максимальная, кг не менее чем18
9․Ապակե ոսպնյակներով կոշտ օպտիկայի առկայություն- 1 հատ | 9. Наличие Оптика жесткая со стеклянными линзами- 1 шт
Տեսողության անկյունը ոչ պակաս քան 30 աստիճան | Угол видения, не менее чем 30 градусов
Դիտման անկյուն, ոչ պակաս քան 90 աստիճան | Угол обзора, не менее чем 90 градусов
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 10մմ | Диаметр, не менее чем 10мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 31մմ | Длина, не менее чем 31см
Ներկառուցված ապակեպլաստե մանրաթելի առկայություն | Наличие Встроенного стекловолоконного световода
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
Սապֆիրե ապակու առկայություն օպտիկայի դիստալ վերջամասում | Наличие Сапфирового стекла на дистальном конце оптики
Հակա-արտացոլող ներքին ծածկույթի առկայություն | Наличие Анти-рефлексное внутреннее покрытие
Գույնի կոդը ՝ կարմիր | Цветовой код: красный
10․Ապակե ոսպնյակներով կոշտ օպտիկայի առկայություն- 1 հատ | 10. Наличие Оптика жесткая со стеклянными линзами- 1 шт
Տեսողության անկյունը 0 աստիճան | Угол видения 0 градусов
Դիտման անկյուն, ոչ պակաս քան 90 աստիճան | Угол обзора, не менее чем 90 градусов
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 10մմ | Диаметр, не менее чем 10мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 31մմ | Длина, не менее чем 31см
Ներկառուցված ապակեպլաստե մանրաթելի առկայություն | Наличие Встроенного стекловолоконного световода
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
Սապֆիրե ապակու առկայություն օպտիկայի դիստալ վերջամասում | Наличие Сапфирового стекла на дистальном конце оптики
Հակա-արտացոլող ներքին ծածկույթի առկայություն | Наличие Анти-рефлексное внутреннее покрытие
Գույնի կոդը ՝ կարմիր | Цветовой код: красный
11. VERESS տիպի ասեղի առկայություն պնեվմոպերիտոնիումի համար- 1 հատ | 11. Наличие Иглы типа VERESS для пневмоперитонеума-1 шт
Ստիլետի զսպանակային մեխանիզմի առկայություն | Наличие Пружинного механизма стилета
Ստիլետի բութ դիստալ վերջամասի առկայություն | Наличие Тупого дистального конца стилета
Մարելու համար LUER կողպեքի առկայություն | Наличие Замка LUER для чистки
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 2,1մմ | Диаметр, не менее чем2.1мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 13մմ | Длина, не менее чем13см
12.Սառը լույսի էնդոսկոպիկ աղբյուրների համար մանրաթելային օպտիկայի առկայությունը `1 հատ | 12. Наличие Световода волоконнооптический для эндоскопических источников холодного света-1шт
Էնդասկոպի կողմից պտտակաև կողպեքի առկայություն | Наличие Поворотного замка со стороны эндоскопа
Հատուկ ջերմակայուն | Особо термостойкий
Երկարությունը ոչ պակաս քան 250սմ | Длина, не менее чем 250 см
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 4,8մմ | Диаметр, не менее чем 4,8 мм
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
13.Տրոակարի առկայություն- 2 կոմպլեկտ | 13. Наличие Троакара , в комплекте:-2 шт
Պիրամիդային ստիլետի առկայություն | Наличие Пирамидального стилета
LUER անցումային կողպեքով տրոակարի կանյուլայի առկայություն | Наличие Канюли троакара, с переходником замком LUER
Երկարությունը ոչ պակաս քան 10,5սմ | Длина, не менее чем 10,5см
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 11մմ | Диаметр, не менее чем 11мм
Բազմաֆունկցիոնալ փականի առկայություն | Наличие Многофункционального клапана
14.Տրոակարի առկայություն- 3 կոմպլեկտ | 14. Наличие Троакар, в комплекте:-3 комп.
Պիրամիդային ստիլետի առկայություն | Наличие Пирамидального стилета
LUER անցումային կողպեքով տրոակարի կանյուլայի առկայություն | Наличие Канюли троакара, с переходником замком LUER
Երկարությունը ոչ պակաս քան 10,5սմ | Длина, не менее чем 10,5см
Տրամագիծը ոչ պակաս քան 6մմ | Диаметр, не менее чем 6мм
Բազմաֆունկցիոնալ փականի առկայություն | Наличие Многофункционального клапана
15.Ծալովի անցումի առկայություն-1 հատ | 15. Наличие Переходника накидного-1 шт
Անցում 5-11մմ գործիքների համար | Переходник для инструментов в диапазоне, От 5-11мм
16.KELLY բռնումով սեղմիչի առկայություն-1 հատ | 16. Наличие Щипца для захвата по KELLY-1 шт
Երկու բրանշները շարժական են | Обе бранши подвижны
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ | Длина, не менее чем 36см
Բազմաբևեռ կոագուլացիայի միացնելու առկայություն | Наличие Соединение для монополярной коагуляции
Պլաստիկ բռնակի առկայություն առանց ֆիքսատորի | Наличие Пластиковой рукоятки без фиксатора
Մատների համար ընդլայնված աշխատանքային մակերեսի առկայություն | Наличие Увеличенной рабочой поверхности для пальцев
Տուբուսի արագ միացման առկայություն | Наличие Быстрого соединение тубуса по щелчковой системе
Տուբուսը համատեղելի է բոլոր տեսակի աշխատանքային ներդիրների և բռնակների հետ | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками
17.Մկրատ-1 հատ | 17. Ножницы- 1 шт
Երկու բրանշները շարժական են | Обе бранши подвижны
Շեղբերը կոր | Лезвия изогнутые
Շեղբի երկարությունը ոչ պակաս քան 15մմ | Длина лезвий не менее чем 15мм
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ | Длина, не менее чем 36 см
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
Տուբուսի արագ միացման առկայություն | Наличие Быстрого соединение тубуса по щелчковой системе
Տուբուսը համատեղելի է բոլոր տեսակի աշխատանքային ներդիրների և բռնակների հետ | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками
Պլաստիկ բռնակի առկայություն առանց ֆիքսատորի | Наличие Пластиковой рукоятки без фиксатора
18.Բռնող սեղմնիչներ պտտվող, բազմաբևեռ կոագուլացիայի միացուցիչով- 1 հատ | 18. Захватывающие щипцы, вращающиеся, с соединением для монополярной коагуляции- 1 шт
Բռնող սեղմնիչ | Щипцы для захвата
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5 մմ | Диаметр, не более чем 5 мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36 սմ | Длина, не менее чем 36 см
Ատրավմատիկ բրանշներ | Бранши атравматичные
Մեկ բրանշը շարժական է | Одна бранша подвижна
Պլաստիկ բռնակի առկայություն առանց ֆիքսատորի | Наличие Пластиковой рукоятки без фиксатор
Մատների համար ընդլայնված աշխատանքային մակերեսի առկայություն | Наличие Увеличенной рабочой поверхности для пальцев
Տուբուսը համատեղելի է բոլոր տեսակի բռնակների հետ | Тубус совместим со всеми видами рукояток
Բազմաբևեռ կոագուլացիայի միացման առկայություն | Наличие Соединение для монополярной коагуляции
Ավտոկլավում ստերիլիզացման առկայություն | Наличие Стерилизации в автоклаве
19.CADIERE դիսեկցիայի և կոագուլիացիայի էլեկտրոդ- 1 հատ | 19. Электрод для коагуляции и диссекции по CADIERE-1 шт
Բազմաբևեռ կոագուլացիայի միացմամբ | С соединением дял монополярной коагуляции
L տեսքի | L-образный
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 43սմ | Длина, не менее чем 43см
Տուբուսի սանտիմետրանոց նշում | Сантиметровая разметка тубуса
20.REDDICK-OLSEN բռնող սեղմնիչ-1 հատ | 20. Щипцы для захвата по REDDICK-OLSEN- 1 шт
Երկու բրանշն էլ շարժական են | Обе бранши подвижны
Ուժեղացված բրանշներ | Бранши усиленные
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ | Длина, не менее чем 36см
Պլասմասե բռնակի առկայություն | Наличие Пластмассовой рукоятки
Տուբուսի արագ միացման առկայություն | Наличие Быстрого соединение тубуса по щелчковой системе
Տուբուսը համատեղելի է բոլոր տեսակի աշխատանքային ներդիրների և բռնակների հետ | Тубус совместим со всеми видами рабочих вставок и рукоятками
21.Կոագուլյատորի բազմաբևեռ բարձր հաճախականության լար-1 հատ | 21. Шнур высокочастотный, монополярный для коагуляторов- 1 шт
Շտեկերի տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр штекера не менее чем5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 300սմ | Длина, не менее чем 300см
22.Բռնող սեղմնիչ-1 հատ | 22. Щипцы для захвата- 1 шт
Պտտվող | Поворотные
Քանդվող | Разборные
Բազմաբևեռ կոագուլացիայի միացման առկայություն | Наличие Соединение для биполярной коагуляции
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ | Длина, не менее чем36см
Օղակաձև բռնակ | Кольцевая рукоятка
Բռնակի վրա առանց ֆիքսատորի | Без фиксатора на рукоятке
Տուբուսի արագ միացման առկայություն | Наличие Быстрого соединение тубуса по щелчковой системе
LUER կողպեք մաքրման համար | Замок LUER для чистки
23. Բիպոլյար գործիքների և կոագուլացիայի բարձր հաճախականության բիպոլյար լար | 23. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и би полярных инструментов- 1 шт
Շտեկերի տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр штекера не более чем 5мм
Շտեկերի պարկուճի տրամագիծը ոչ ավել քան 12,2մմ | Диаметр гильзы штекера, не более чем 12,2мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 300սմ | Длина, не менее чем 300см
24. КОН մակրոասեղնաբռնիչ-1 հատ | 24. Макроиглодержатель по КОН- 1 шт
Շեղբերը թեքված ձախ | Бранши загнуты влево
Կարբիդո-վոլֆրամային նստվածքներ շեղբերի վրա | Карбид-вольфрамовые вставки на браншах
Ֆիքսատորը ձախ կողմի վրա է | Фиксатор располагается с левой стороны
0/0 до 7/0 կարելու նյութերի և BV, SH և CT-1 չափսի ասեղների համար | Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 33սմ | Длина, не менее чем33см
Ատրճակային բռնակ | Пистолетная рукоятка
25. КОН մակրոասեղնաբռնիչ-1 հատ | 25. Макроиглодержатель по КОН- 1 шт
Շեղբերը թեքված աջ | Бранши загнуты вправо
Կարբիդո-վոլֆրամային նստվածքներ շեղբերի վրա | Карбид-вольфрамовые вставки на браншах
Տրամագիծը ոչ ավել քան 5մմ | Диаметр, не более чем 5мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 33սմ | Длина, не менее чем33см
Էրգոնիկ ատրճակային բռնակ | Эргономичная пистолетная рукоятка
26. Կլիպտոապլիկատոր- 1 հատ | 26. Клипаппликатор- 1 шт
Կլիպսի նյութը՝ տիտան` | Материал клипс - титан
Կլիպսների չափսը ոչ ավել 8մմ | Размер клипс, не более чем 8мм
Քանդվող | Разборный
Պտտվող | Поворотный
Տրամագիծը ոչ ավել քան 10մմ | Диаметр, не более чем 10 мм
Երկարությունը ոչ պակաս քան 36սմ | Длина, не менее чем 36 см
Մետաղական բռնակ | Металлическая рукоятка
Կլիպսի բռնիչի ֆիքսատոր | Фиксатор для захвата клипс
27. Տիտանային կլիպս | 27. Титановые клипсы
միջին-մեծ | Средне-большие
Ստերիլ | Стерильные
Կլիպտոապլիկատորի հետ օգտագործման առկայություն | Наличие Использование с клипаппликатором
Կլիպսների չափսը ոչ պակաս քան 8մմ | Размер клипс, не менее чем 8мм
Քարտրիջում կլիպսների քանակը ոչ պակաս քան 10 | Количество клипс в картридже не менее чем 10
28․ Կոագուլյատոր- 1 հատ | 28. Коагулятор- 1 шт
Չեզոք էլեկտրոդների վերահսկման համակարգի առկայություն | Наличие системы контроля прилегания нейтральных электродов
Չեզոք էլեկտրոդների մասերի միջև առավելագույն թույլատրելի դիմադրությունը 220 Օհմ է: | Максимальное допустимое сопротивление между частями составных нейтральных электродов 220 Ом.
Օգտագործվող չեզոք էլեկտրոդի տիպի ավտոմատ ընտրություն: | Автоматический выбор типа используемого нейтрального электрода
Օգտագործված չեզոք էլեկտրոդի տեսակի ցուցում. Պինդ կամ կոմպոզիտ | Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный или составной
Տեսողական և լսելի ազդանշան չեզոք էլեկտրոդի պատճառով վնաս պատճառելու վտանգի մասին | Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом
Ձայնային ազդանշաններ նախազգուշացման և ակտիվացման համար | Звуковые сигналы для предупреждения и активации
Ինտեգրված անվտանգության համակարգ | Интегрированная система безопасности
Պոտենցիալների հավասարեցման մալուխի միացման համար կոնտակտ | Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов
Միացման ժամանակ սարքի ինքնաստուգման ֆունկցիայի առկայություն | Функция самотестирования при включении
Անընդհատ ինքնաստուգման անվտանգության համակարգ | Непрерывная самопроверка систем безопасности
Առանց միացված գործիքների սարքի աննպատակ ակտիվացումից պաշտպանություն | Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента
Էլեկտրական աղեղի ավտոմատ կարգավորման համակարգ | Система автоматического регулирования электрической дуги
Բարձ հաճախականության հոսանքի դոզավորման վերահսկողություն | Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока
Սարքի օգտագործման ընթացքում անսարքությունների և սխալների գրանցում և պահպանում | Регистрация и хранение данных по неисправностям и ошибкам эксплуатации
Սխալների ցանկի ցուցադրման հնարավորություն էկրանի վրա | Возможность просмотра списка ошибок на экране аппарата
Պաշտպանություն կարճ միացումից | Защита от короткого замыкания
Դեֆիբրիլյատորի պարպումների նկատմամբ կայունություն | Устойчивость к разрядам дефибриллятора
Հիմնական տվյալները | Основные параметры
300 Վտ առավելագույն ելքային հզորություն կտրման ռեժիմում | Максимальная выходная мощность в режиме сечения 300 Вт
120 Վտ առավելագույն ելքային հզորություն կոագուլացիոն ռեժիմում | Максимальная выходная мощность в режиме коагуляции 120 Вт
Բարձ հաճախականության գեներատորի հոսանքի հաճախականությունը 330 կՀց - 1 ՄՀց | Частота тока ВЧ–генератора 330 кГц – 1 МГц
Մոնոպոլյար գործիքների միացման համար միակցիչների քանակը ոչ պակաս քան 2 | Количество разъемов для подключения монополярных инструментов, не менее чем 2
Երկբևեռ գործիքների միացման համար միակցիչների թիվը ոչ պակաս քան 1 | Количество разъемов для подключения биполярных инструментов, не менее чем 1
Ոտքերի ոտնակների միացման համար միակցիչների քանակը ՝ 1-ից ոչ պակաս | Количество портов для подключения ножных педалей, не менее чем 1
Աշխատանքային ռեժիմի (միացնել / անջատելը) ժամանակահատվածը10/30 վայրկյան | Периодичность режима работы (вкл./выкл.) 10/30 секунд
Նախապես տեղադրված գործարանային ծրագրերի քանակը ՝ ոչ պակաս քան 4 | Количество предустановленных заводских программ, не менее чем 4
Մոնոպոլյար ֆունկցիաներ | Монополярные функции
Մոնոպոլյար կտրվածքի բոլոր ռեժիմների էլեկտրական աղեղի ավտոմատ կարգավորմում | Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения
Հյուսվածքների արագ հեռացման համար կտրման ստանդարտ ռեժիմում կոագուլացիայի աննշան էֆֆեկտ | Режим стандартного сечения для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-300 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1-300 Ватт
Փոփոխվող էֆֆեկտների թիվը ոչ պակաս քան 10 | Количество изменяемых эффектов, не менее чем 10
Հյուսվածքների պերիցիոզ կտրվածքների հզորության ճշգրիտ դոզավորման միկրո- կտրվածք ռեժիմ | Режим микро- сечения для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-30 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1-30 Ватт
Փոփոխվող էֆֆեկտների թիվը ոչ պակաս քան 10 | Количество изменяемых эффектов, не менее чем 10
Պլաստիկ և դիմածնոտային վիրաբուժության կտրվածքի ռեժիմ | Режим сечения для пластической и ЧЛХ хирургии
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-75 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1-75 Ватт
Փոփոխվող էֆֆեկտների թիվը ոչ պակաս քան 10 | Количество изменяемых эффектов, не менее чем 10
Արգոն միջավայրում կտրվածքի ռեժիմ հյուսվածքների կոագուլացիոն նեկրոզից խուսափելու համար լրացուցիչ արգոնային մոդուլի օգտագործմամբ | Режим сечения в среде аргона для предотвращения эффекта коагуляционного некроза тканей C использованием дополнительного аргонового модуля
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Կոագուլացիոն կտրվածքի ռեժիմ պոլիպէկտոմիայի համար կտրվածքի արագության ընտրությամբ | Режим коагулирующего сечения для полипэктомии с возможностью выбораскорости проведения разреза
Փոփոխվող էֆֆեկտների թիվը ոչ պակաս քան 10 | Количество изменяемых эффектов, не менее чем 10
Կոագուլացիոն կտրվածքի ռեժիմ պապիլոտոմիայի համար կտրվածքի արագության ընտրությամբ | Режим сечения и коагуляции для папиллотомии с возможностью выбораскорости проведения разреза
Փոփոխվող էֆֆեկտների թիվը ոչ պակաս քան 10 | Количество изменяемых эффектов, не менее чем 10
Ռեզեկցիայի ռեժիմ գինեկոլոգիայում և ուրոլոգիայում կտրվածքների համար ցածր ելքային հզորություններով և էլեկտրոդի կպչելու բացառմամբ | Режим резекции для проведения разрезов в гинекологии и урологии при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода
Բարձր թափանցելիության աստիճանի չափավոր կոագուլացիայի և մինիմալ էֆֆեկտով փքվածության ռեժիմ | Режим умеренной коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-30 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 30 Ватт
Արագ կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի ոչ բարձր աստիճանով | Режим быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Արագ կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի բարձր աստիճանով | Режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-75 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 75 Ватт
Արագ կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի չափավոր աստիճանով | Режим быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Արագ միկրո- կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի ոչ բարձր աստիճանով | Режим быстрой микро- коагуляции с невысокой степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-30 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем1 – 30 Ватт
Արագ միկրո-կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի չափավոր աստիճանով | Режим быстро ймикро- коагуляции с умеренной степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-30 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем1 – 30 Ватт
Արագ միկրո-կոագուլացիոն ռեժիմ կտրվածքի բարձր աստիճանով | Режим быстрой микро- коагуляции с высокой степенью рассечения
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-30 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем1 – 30 Ватт
Անկոնտակտ կոագուլացիոն ռեժիմ էլեկտրական աղեղի օգտագործմամբ դիֆուզիոն արյունահոսությունների կոագուլացիայի համար | Режим бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем1 – 120 Ватт
Կոագուլացիոն ռեժիմ արգոն միջավայրում բաց վիրահատությունների համար լրացուցիչ արգոնային մոդուլի օգտագործմամբ | Режим коагуляции в среде аргона для открытых операций C использованием дополнительного аргонового модуля
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Կոագուլացիոն ռեժիմ արգոն միջավայրում անընդմեջ կոագուլացիայի համար գաստրոէնդոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ լրացուցիչ արգոնային մոդուլի օգտագործմամբ | Режим коагуляции в среде аргона для непрерывной коагуляции при гастроэндоскопических операциях
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Միաժամանակյա անկախ կոագուլացիոն ռեժիմ երկու մոնոպոլյար գործիքներով | Режим одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Երկու էլեկտրոդների միջև հզորության սիմետրի բաժանման առաջադրանք | Симметричное распределение заданной мощности между двумя электродами
Գաստրոէնտերալոգիայի փոքր հատվածներում կոնտակտային կոագուլացիոն ռեժիմ | Режим коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-50 վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 50 Ватт
Բիպոլյար ֆունկցիաներ | Биполярные функции
Կոնտակտային բիպոլյար կոագուլացիոն ռեժիմ | Режим биполярной контактной коагуляции
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-120վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 120 Ватт
Միկրո-կոնտակտային բիպոլյար կոագուլացիոն ռեժիմ | Режим микро- биполярной контактной коагуляции
Հզորության կարգավորման տիրույթ, ոչ պակաս քան 1-50վտ | Диапазон регулировки мощности, не менее чем 1 – 50 Ватт
Բիպոլյար կոագուլացիայի ավտոմատ ստարտի ֆունկցիա | Функция автоматического старта биполярной коагуляции
Բիպոլյար կոագուլացիայի անջատման ժամանակը ձեռքով կարգավորման ակտիվացման դիապազոնը ոչ պակաս քան 0-3 վայրկյան | Ручная настройка времени отсрочки автоматической активации биполярной коагуляции в диапазоне, не менее чем0 – 3 с
Ղեկավարման բլոկ, կոմունիկացիայում երևացող | Устройства управления, отображения и коммуникации
Տառաթվային մոնոխրոմ դիսփլեյ օգտագործվող ծրագրի անվանման արտացոլման համար, սարքի ֆունկցիոնալ մենյուի ղեկավարման և ինֆորմացիայի դուրսբերման համար | Буквенно-цифровой монохромный дисплей для отображения названия используемой программы, управления функциональным меню аппарата и вывода служебной информации
Հզորության և էֆֆեկտների տվյալների արտացոլման համար թվային դիսփլեյ | Цифровые дисплеи для отображения параметров мощности и эффектов
Չեզոք էլեկտրոդի վիճակի արտացոլման ինդիկատոր | Символьный индикатор отображения состояния системы контроля нейтрального электрода
Մոնոպոլյար կոագուլացիայի տեսակի արագ ընտրման կոճակներ | Кнопки быстрого выбора типа монополярной коагуляции
Էլեկտրոմագնիսական արգելքներ չստեղծող կապող միավոր ԲՀ գեներատորի և արգոնոպլազմային մասի հետ կապող | Не создающее электромагнитных помех соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой
Սերվիս-տեխնիկական հնարավորություններ | Сервисно–технические возможности
Սարքում ներդրված սերվիս ստուգումների ֆունկցիա | Встроенные в аппарат функции для сервисной проверки
Հավելյալ հնարավորություններ | Дополнительные возможности
Օգտագործվող պահպանվող ծրագրերի քանակը ոչ պակաս քան 100 | Количество сохраняемых пользовательских программ, не менее чем 100
Ոտքի անջատիչ երկու ոտնակով | Ножной переключатель с двойной педалью
Սարքի գործարանային կարգավորումների հետբերման հնարավորություն | Возможность возврата к заводским настройкам аппарата
Սնուցումը 220-240 Վոլտ, 50/60 Հց | Параметры электросети 220-240 Вт 50/60 Гц
Ստանդարտներ | Стандарты
CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark или FDA или эквивалент
IEC 60601–1–2 | IEC 60601–1–2
ISO13485 կամ համարժեք | ИСО 13485 или эквивалент
29. Էլեկտրոնային ինսուֆլյատոր, ստերիլ գոտուց ինտեգրված կենտրոնացված կառավարման միավորով - 1 հատ: | 29. Электронный инсуфлятор, с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны - 1 шт
Ռեժիմների թվային ցուցում | Цифровая индикация режимов
Գազի հոսքի փոփոխության սահմանը` ոչ պակաս, քան 0-30 լ / րոպե | Диапазон изменения потока газа, не менее чем: 0 - 30 л/мин
Ճնշման ճշգրտման տիրույթ, ոչ պակաս, քան 0-30 մմ Hg: | Диапазон регулировки давления, не менее чем: 0 - 30 мм рт. ст.
Ներկառուցված աբդոմենալ ճնշման շարունակական մոնիտորինգի համար ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգ, ավել ճնշումը դուրս է մղվում ավտոմատ կերպով | Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается
Տեսողական և ձայնային ազդանշաններ | Визуальная и акустическая предупредительная сигнализация
Ներաբդոմենալ ճնշման իրական պարամետրերի ցուցումները. թվային | Показания фактических параметров интра-абдоминального давления: цифровые
Իրական գազի հոսքը` ոչ պակաս քան 0-20 լ / րոպե | Фактический поток газа, в диапазоне : не менее чем 0 -20 л/мин
Իրական գազի սպառում. ոչ պակաս քան 0-999 լ | Фактический расход газа :в диапазоне: не менее чем 0-999 л
Բարձր ճնշման խողովակ - 1 հատ: | Шланг высокого давления - 1 шт
Երկարությունը ոչ պակաս, քան 55 սմ | Длина не менее чем 55 см
CO2 բալոն, դատարկ - 1 հատ: | Баллон для СО2, пустой - 1 шт
Զտիչ, գազային, մեկանգամյա օգտագործման համար ինսուֆլյատորների հետ օգտագործելու համար, CO2 ֆիլտրման համար - 1 հատ: | Фильтр, газовый, одноразовый для использования с инсуффляционными приборами, для фильтрации СО2 - 1 шт
Միացման տեսակը - ISO | Тип подсоединения - ISO
Երկու կողմերից հիդրոֆոբիկ | Гидрофобный с обеих сторон
Կորպուսի նյութը ` ստիրեն-բուտադինային կոլոլիմեր | Материал корпуса - бутадиен-стирольный сополимер
Ֆիլտրի նյութը - օպտիկամանրաթելային սեղմված թաղանթ | Материал фильтра - гофрированная мембрана из стекловолокна
Ֆիլտրի մակերեսը `ոչ պակաս, քան 320 սմ 2 | Площадь поверхности фильтра, не менее чем 320 см2
Գազի հոսքի առավելագույն արագությունը ՝ առնվազն 50 լ / րոպե | Максимальная скорость подачи газа, не менее чем 50 л/мин
Փաթեթավորում ՝ առնվազն 25 հատ / փաթեթ | Упаковка, не менее чем 25 шт/уп
Ստանդարտներ | Стандарты
CE Mark կամ FDA կամ համարժեք | CE Mark или FDA или эквивалент
ISO13485 կամ համարժեք | ИСО 13485 или эквивалент